Режим 00 – Замкнуть щупы, короткими нажатиями добиться показаний равными нулю. Это калибровка компенсации сопротивления щупов в диапазоне 0-2 Ом. Выход в следующий режим – нажать кнопку на 1 сек , пока не появится номер следующего режима. Если данную калибровку менять не надо, то после входа  сразу нажать кнопку на 1 сек.  Во всех режимах может потребоваться больше сотни нажатий . если проскочили значение , нажимайте дальше, калибровка идет по кругу.

Режим   01 – Замкнуть щупы, короткими нажатиями добиться показаний равными нулю. Это калибровка компенсации сопротивления щупов в диапазоне 2-25 Ом

Режим 02 – подключить образцовый безиндуктивный резистор сопротивлением 1 Ом , короткими нажатиями добиться показаний Е1,00.

Режим 03 – подключить образцовый безиндуктивный резистор сопротивлением 10 Ом , короткими нажатиями добиться показаний Е10,0.

Режим 04 – подключить образцовый неэлектролитический конденсатор емкостью 100 – 500 мкФ , короткими нажатиями добиться правильных показаний емкости.

Режим 05 – подключить образцовый безиндуктивный резистор сопротивлением 2 Ом, короткими нажатиями добиться правильных показаний.  Это калибровка компенсации выходного сопротивления в диапазоне 0-2 Ом. (очень точная настройка -может потребоваться больше 300 нажатий)

Режим 06 – подключить образцовый безиндуктивный резистор сопротивлением 20 Ом, короткими нажатиями добиться правильных показаний.  Это калибровка компенсации выходного сопротивления в диапазоне 2-25 Ом.

В процессе эксплуатации калибровка не требуется. Только при установке других щупов может потребоваться калибровка режимов 00 и 01.

Калибровка считается законченной когда показания отличаются от номинала не более чем на 1 %  максимального значения диапазона

Перед калибровкой желательно прибор держать включенным  5-10 мин

Детали

| Установочняе элементы | кол-во | Транзистор | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Держатель AAA для 3-х 33x51 | 1 | IRLML2402 sot-23 | 1 |
| Иголка измерительная | 2 | BC807 | 2 |
| Конденсатор 0805 |  | BC817 | 2 |
| 270p | 1 | Резистор 0805 |  |
| 1n | 1 | 0 om | 2 |
| 2n2 | 2 | 10 om | 1 |
| 22n | 1 | 47 om | 1 |
| 0.1 мкф | 4 | 100 om | 1 |
| 1.0 мкф | 7 | 300 om | 2 |
| Конденсатор электролит |  | 1k | 3 |
| 100.0*16v | 3 | 1k3 | 10 |
| Диод SMD |  | 2k | 2 |
| LL4148 | 4 | 2k2 | 1 |
| Микросхема |  | 2k7 | 2 |
| LM358 SO-8 | 1 | 4k7 | 3 |
| PIC16F690 SO-20 | 1 | 10k | 4 |
| lp2950-3.3 TO-92 | 1 | 22k | 5 |
| Индикатор семисегментный |  | 240k | 1 |
| RL-F0320 SBAW/D15 | 1 | Кнопка тактовая |  |
|  |  | 301 6*6*6 мм | 1 |

Инструкция по сборке и настройке прибора

Схема

Можно применять индикатор и с общим катодом, и с общим анодом, процессор сам определит тип индикатора.

Резисторы обычные  +/- 5%

Конденсаторы  2n2 - диэлектрик NPO  или любые стабильные.

Более важна стабильность нежели точность емкости.

Это же касается и остальных деталей в аналоговой части.

Печатная плата

В аналоговой части допустима замена полевого транзистора на более мощный.(2502)

Номиналы - допустима замена резисторов на индикатор на другой номинал 510 - 1,5к

- влияет только на яркость индикатора.

Электролиты  47-100 мкф, большую емкость ставить нельзя

Все остальное без замен

Сборка

- Припаять детали согласно схеме  монтажа

- Проверить правильность монтажа, соответствие номиналов, устранить возможные замыкания

- Тщательно промыть плату.

Настройка

Первые включения и калибровку производить при напряжении  питания  4,0-4,5 вольт.

Автоматически будет произведена калибровка датчика пониженного напряжения батареи.

При калибровке датчика питания заставка светится  5-7 секунд.

Автокалибровка питания включается при первом включении и при первом включении после режима калибровки.

Для калибровки нужно иметь:

-  точные безындукционные  резисторы номиналами  1,0 Ом 2,0 Ом , 10,0 Ом 20,0 Ом

- конденсатор известной емкости  100-300 мкф, желательно бумажный, электролиты плывут во времени и очень сильно от температуры, точно калиброваться по ним не получается. Только если по очереди калибровать и мерить его другим точным прибором с малым зазором по времени

- 1 и 10 Ом   опорные резисторы - калибровка неточности усиления ОУ  - только точный номинал.

- 2 и 20 Ом Калибровка компенсации нелинейности емкостного делителя  и компенсации выходного сопротивления генератора синуса. Допустимо использовать точные резисторы известного номинала  в пределах 1,8-2,2 Ом и 18- 22 Ом

Если прибор не включается или не работает или не меряет одну из величин – проверяйте качество монтажа и исправность деталей.

Если вдруг случайно был замкнут источник 3,3 вольта и первое включение проводилось при напряжении питания на процессоре  4-5 вольт то в дальнейшем прибор всегда будет говорить  - "Севшая батарея" и выключаться.

Для решения этой проблемы надо подать питание на процессор 5,0 вольт и одновременно батарейное питание 4-4,5 вольт, включить прибор.  После включения источник 5 вольт – отключить. сразу зайти в режим калибровки и пройти его до конца (настройки можно не менять. После этого настройки датчика напряжения сбросятся в начальные и при последующем включении авто откалибруются.

Сброс всех калибровок на начальные значения – на выключенном приборе -  замкнуть 5 ножку процессора  на  + питания процессора и нажать кнопку питания,  убрать перемычку с 5 ножки.

Важно:

Все настройки и калибровки проводить только с  щупами, которые в дальнейшем и будут использоваться.

Обращать внимание на качество контактов щупов к калибровочным резисторам.  Использовать минимально возможную длину выводов. (В оригинале  30мм)

Применение  обычных щупов (как на тестере)  недопустимо

При длине щупов более 40 мм (до 150 ) щупами могут служить  только свитые вместе провода сечением 1 мм^2  ( тестировалось , приемлемая точность)

Если надо длиннее -  то только 4-проводная схема измерения с попарно свитыми проводами  и общей свиткой максимально возможного сечения ( не тестировалось.)

Калибровка.

Вход в режим калибровки- нажать и удерживать кнопку около 10 секунд. При проявлении надписи db00-отпустить. Две последние цифры – номер режима калибровки.